## （附件2）耗材技术参数需求表
附件2：
耗材技术参数需求表
序号 | 品名 | 预算（万元/年） | 需满足的适应症/检查/手术 | 技术参数及要求 | 反馈修改意见 | 建议理由（证明材料另附）
1 | 一次性床罩 | 4.64 | 供卫生防护用，防止交叉感染，用于检查或换药使用。 | 1.由非织造布加工制成，面料克重不低于20g/㎡，不得使用回收料或再生料； 2.一次性使用； 3.规格：80cm*140cm、80cm*180cm、90*220cm； 4.表面应洁净、平整、色泽均匀、无污渍、无破损； 5.非无菌形式供应的床罩细菌菌落总数不得大于100CFU/g。不得检出大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌； 6.具备基础防体液渗透能力（静水压值应不低于20 cmH2O）及抗断裂强度（不低于20N）。
2 | 棉球 | 2.7 | 供临床用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 1.符合YY0330-2015《医用脱脂棉》国家标准，包装明确标注标准号； 2.符合《中华人民共和国药典》要求的医用级脱脂棉，不得使用再生棉、回收棉； 3.规格： 无菌棉球：直接用于伤口清创、手术消毒等无菌操作。 （1）需注明灭菌方式(环氧乙烷或辐照），且达到无菌保证水平（SAL≤10⁻⁶）。 （2）提供3种规格：小号50g/包（约0.5g/粒）、中号50g/包（约1.0g/粒）、小号15粒/包。 非无菌棉球： （1）非无菌棉球需符合YY0330-2015中关于微生物限度的要求（不得检出致病菌）。 （2）提供2种规格，小号500g/袋、中号500g/袋。
3 | 一次性使用吊瓶式输液器(带针) | 2.3 | 临床静脉输注灭菌药液、营养液、电解质溶液或血液制品。 | 1.容量要求：必须提供250ml或300ml，若具备150ml规格应一并提供。 2.材质：塑料。 3.刻度清晰，最小刻度为5ml，每10ml有数字标识。 4.上端有Y型接口，分装输液。 5.针头尺寸：一次性输液吊瓶配套静脉针的针管外径为0.55mm和0.7mm。 6.包装透明可见，防水。 7.吊瓶标签信息：生产批号、有效期字体清晰、生产企业名称等信息。 8.吊瓶盖需带加药口。
4 | 一次性手术衣 | 1.86 | 用于防止手术过程和其他有创检查中病人和医护人员之间感染源的传播。 | 1.所用非织造布克重不低于20g/㎡； 2.阻液体穿透、阻微生物穿透（干态、湿态）、胀破强力（干态、湿态）、断裂强力（干态、湿态）、微粒释放均应符合YY/T0506.1-2023中表1标准性能的要求； 3.经环氧乙烷灭菌，残留量不超过10μg/g； 4.缝纫针距每4cm内不少于7针，热合成型处粘合牢固，无开裂，无破损。各部连接牢固，连接处能承受10N的拉力。前身、袖子设加强层，加强层由缝制（或热压）非织造布或聚乙烯塑料薄膜制成。缝制或热压应平整、无折皱，缝制无跳针、开线等； 5.前胸加强层不小于200mm×200mm，克重不低于20g/㎡，断裂强力纵向≥13N、横向≥8N。外观应平整、无破洞。
5 | 球囊扩张导管（呼吸科用） | 1.8 | 1.用于良恶性气道狭窄、气道软化的扩张或者辅助扩张治疗； 2.用于气道出血球囊压迫止血。 | 1.导管长度1100mm-1200mm，导管直径1.8mm。 2.囊体直径有4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm，囊体长度30mm，适合工作钳道≥2.0mm。
6 | 食管PH电极导管 | 1.6 | 1.胃食管反流； 2.食管手术后胃食管功能障碍。 | 1.医用耗材代码（15位C码）：包括但不限于（C01024400000000）； 2.适配MMS消化道动力系统； 3.通道数量≥16通道； 4.通道间隔≥2cm； 5.材质：硅胶材质； 6.长度≥120cm； 7.直径≤4.5mm。