## （附件2）耗材技术参数需求表
附件2：
耗材技术参数需求表
序号 | 品名 | 预算（万元/年） | 需满足的适应症/检查/手术 | 技术参数及要求 | 反馈修改意见 | 建议理由（证明材料另附）
1 | 一次性使用电动腔镜切割吻合器及钉仓组件 | 3.54 | 应用于肺叶、肺段切除手术 | 1.产品由器身、钉仓组件和电池组成； 2.六排平行交错排列的吻合钉； 3.吻合器抵钉座有可拆卸翘头可选，有利于提升腔镜下组织的通过性； 4.自适应关节头设计，可单手操作，可在 90 度以内左右摆动，旋转拨钮控制转弯角度，操作方便； 5.吻合钉的高度至少包含:2.0mm、2.5mm、3.5mm、3.8mm、4.1mm五种； 6.吻合器及钉仓组件至少包含 45mm、60mm两种规格，满足不同手术的需求； 7.主要用于体内血管的离断、切除和/或建立吻合，需要属于三类医疗器械注册证产品； 8.《腔镜吻合器类集采》范围内产品。
2 | 医用中单 | 2.38 | 一次性使用洞巾：覆盖患者手术/操作区域周围皮肤，减少皮肤菌群向创面移位，降低术后感染风险，同时覆盖非操作区域，避免消毒液、体液直接污染周围环境。 | 1.由覆膜非织造布加工制成，具备防渗层，不得使用回收料、再生料； 2.一次性使用； 3.规格：需提供40×60cm(洞口直径10cm)、40×60cm(洞口直径22cm)、80×100cm(洞口直径10cm)三种规格； 4.外观：表面应洁净、平整、色泽均匀、无污渍、无破损毛边、无纤维飞扬、无荧光增白剂迁移、无异味、无杂质、孔位居中； 5.无菌提供。不得检出大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌。若经环氧乙烷灭菌，残留量≤10μg/g； 6.阻液体穿透、断裂强力、阻微生物穿透、微粒释放(干态落絮)等性能符合行业标准YY/T 0506要求。
|  |  | 一次性使用中单：通过物理隔离防止交叉污染，保护床单元、器械和周围环境不被体液、消毒液污染。防止手术过程和其他有创检查中病人和医护人员之间感染源的传播。 | 1.由覆膜非织造布加工制成，具备防渗层，不得使用回收料、再生料； 2.一次性使用； 3.规格：120×200cm； 4.外观：表面应洁净、平整、色泽均匀、无污渍、无破损毛边、无纤维飞扬、无荧光增白剂迁移、无异味、无杂质； 5.无菌提供。不得检出大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌。若经环氧乙烷灭菌，残留量≤10μg/g； 6.阻液体穿透、断裂强力、阻微生物穿透、微粒释放(干态落絮)等性能符合行业标准YY/T0506要求。铺放或牵拉时不破洞，适度拉伸不断裂。
|  |  | 一次性使用治疗巾供临床治疗、护理时防止交叉污染使用。 | 1.一次性使用无菌或非无菌医用治疗巾； 2.规格：长60㎝×宽40㎝； 3.有效期：不少于24个月； 材质：非织造布。
3 | 医用激光光纤 | 1.26 | 主要用于组织消融、脂肪塑性、血管、淋巴管畸形的消融等。 | 1.适用于武汉凌云光电科技有限责任公司的半导体激光治疗仪机型：FD-30-A，配套半导体激光光纤； 2.产品由光纤丝、SMA905连接器、保护管组成； 3.一次性使用无菌产品，有效期≥2年； 4.光纤长度：1.5～3米。
4 | 医用棉垫 | 0.8 | 供临床用于保护创面、创面渗液吸收，术后覆盖、伤口敷料，吸湿用。 | 1.符合YY/T 0330-2015《医用脱脂棉》、YY/T 0331-2024《脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法》标准，包装明确标注标准号； 2.夹层脱脂棉纤维为原生棉纤维，严禁使用再生棉、回收棉、废旧棉； 3.结构及组成：由两层脱脂纱布中间夹医用脱脂棉复合制成，结合牢固，棉层厚实均匀； 4.外观：洁白、无污渍、无异味、无荧光增白物质，无掉絮； 5.规格：20cm×20cm； 6.有效期:无菌供应产品有效期≥2年。
5 | 医用固定带 | 0.62 | 用于骨折或软组织损伤的外固定、牵引，也可辅助姿势矫正。 | 1.需提供锁骨固定带、上肢牵引带、下肢牵引带、颈椎牵引带； 2.缝合牢固，表面光洁平整，面料松紧一致，无明显皱褶、浮线，针距均匀；缝边顺直，四角圆弧均匀对称，不得露毛边；垫料铺衬均匀； 3.松紧全程可调，魔术贴反复粘贴牢固； 4.绑带具备足够抗拉强度，受力分布均匀； 5.内衬泡棉减压，减轻血管、神经压迫； 6.固定带的钢板、铝板、木板厚度不小于2mm； 7.静载荷性能:施加10kg静载荷，持续6h，不得出现变形、皱褶、开线、断裂； 8.面料、泡棉医用安全，无皮肤刺激、无致敏； 9.具备第一类医疗器械备案凭证； 10.尺码：多尺码配置，可适配不同年龄段儿童体型。
6 | 临时心脏起搏导线 | 0.26 | 适用于临时心脏起搏或感知。 | 1.取得第三类医疗器械注册证，一次性使用无菌产品； 2.用于心脏手术术中及术后临时起搏或心脏电信号感知； 3.由导线、缝合针组成； 4.导线导电性能稳定，绝缘可靠、柔韧性佳，绝缘材料生物相容性良好。