一、煎药机采购需求

- （一）基本参数

- 作用/功能：医院中药煎药使用；

- 容量40L，智能控制；

- 电压220v，功率2000W-3500W；

- 药液传输软管适配医院现有中药汤液包装机接口，接口直径10mm，卡口内径约15mm、外径约20mm（中药汤液包装机品牌：北京东华原，型号：YJ20B-G，以实际匹配为准）。

- 符合《中药煎药机行业标准》的相关要求，煎药效果有效成份煎出率不小于50%（以第三方检测机构出具的检验报告为准）；

- 符合《中药煎药室管理规范》的相关要求；

- 采用安全、方便、快捷的煎药机盖一键锁紧。密闭煎煮，避免挥发。

- 锅体为304不锈钢材质。

9. 武火、文火自动转换。

10. 可设置煎药时间或煎药完毕自动提示。

11. 具备自动挤压系统，实现药渣充分分离。

12. 具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。

（二）商务要求

- 1. 自验收合格起，提供整机3年保修，接到采购人通知后2小时作出相应的问题答复，维修人员将在24小时内到达提供维修；每年至少提供1次对设备的终身预防性维护保养；以上均包含在投标报价中。

2. 所供产品生产日期不得早于验收日期一年。提供安装调试培训及产品升级服务，均包含在投标报价中。

3. 有配套耗材及易损件的需提供耗材及易损件报价。

- 4. 交货时间：合同签定后30日内。

5. 付款方式：在(整机、所有辅助设备及零配件)验收合格后，由中标人先向采购方提供全额的有效正式发票，采购人收到发票后在无任何质量问题维保责任的情况下付清全款。

二、智能身高体重检测仪采购需求

- （一）基本参数

1. 作用/功能：测量体重及身高；

2. 符合人体工程学的外形设计；

3. 毫米波技术测量身高（非触碰式）；

4. 精密传感器测量体重，自动感应系统（人不站稳不开始测量）；

5. 显示屏为≥4.3寸数字化VA屏；

6. 自动语音播报测量结果；

7. 可以显示当前日期和时间；

8. 全铝机身，烤漆工艺，使用寿命长；

9. 测量范围：20cm-200cm（精度±0.5cm),体重：2.0-500kg（精度：±0.1kg），整机净重≤15kg，可测量婴儿及较大儿童体重。

（二）商务要求

- 1. 自验收合格起，提供整机3年保修，接到采购人通知后2小时作出相应的问题答复，维修人员将在24小时内到达提供维修；每年至少提供1次对设备的终身预防性维护保养；以上均包含在投标报价中。

2. 所供产品生产日期不得早于验收日期一年。提供安装调试培训及产品升级服务，均包含在投标报价中。

3. 有配套耗材及易损件的需提供耗材及易损件报价。

- 4. 交货时间：合同签定后30日内。

5. 付款方式：在(整机、所有辅助设备及零配件)验收合格后，由中标人先向采购方提供全额的有效正式发票，采购人收到发票后在无任何质量问题维保责任的情况下付清全款。

三、胰岛素泵及配套耗材采购需求

- （一）基本参数

- 注册证无任何年龄段限制，能满足全人群糖尿病患者使用。

- 主机防水等级≥IPX7。

- 储药器可装药容量：≥300U（3mL) 。
4. 活性胰岛素显示：泵主屏幕显示当前活性胰岛素量。 
5. 基础率最小步长：≤0.05U/小时。
6. 基础率时段：≥48段。
7. 可以通过胰岛素泵上的操作设置预设临时基础率:≥ 8种。

- 大剂量最小步长可设置0.05U。

- 大剂量可预设：≥3个。

10.单次大剂量可设范围：0-75u。

11. 输注管理具备软针，适用于需行放射检查的患儿。

12. 具备2种低液量报警模式。

13. 具备错过餐前大剂量提示。

14.自动暂停功能：指定时间内未按下任何按钮停止所有胰岛素输注。
15. 多日摘要查看: 摘要查询可选1天、7天、14天、30天。
16. 临时基础率:单位和百分比，两种调整方式;30分钟-24 小时(以15 分钟为增量）。
17. 常规波大剂量输注速率：标准模式和快速模式。

18. 安全锁：其设计可防止小孩或者外人误操作。

（二）商务要求

1. 自验收合格起，提供整机3年保修；2小时作出相应的问题答复，维修人员需在24小时内到达现场维修；每年至少提供1次对设备的终身预防性维护保养；以上均包含在投标报价中。

2. 所供产品生产日期不得早于验收日期一年。提供安装调试培训及产品升级服务，均包含在投标报价中。

- 3. 有配套耗材及易损件的需提供耗材及易损件报价。

4. 交货时间：合同签定后30日内。

5. 付款方式：在(整机、所有辅助设备及零配件)验收合格后，由中标人先向采购方提供全额的有效正式发票，采购人收到发票后在无任何质量问题维保责任的情况下付清全款。